MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MORFINA DRUG CHECK-1 STRIP

Test MORFINA DRUG CHECK-1 STRIP (Drug-Check-1 Morphine Strip Test) para uso de diagnóstico in vitro.

Uso pretendido

Morfina Drug Check-1 strip es un inmunoensayo de flujo lateral,  para la detección cualitativa de la Morfina en orina humana a un corte de 300 ng/ml. Este producto está destinado para el uso por laboratorios de análisis clínicos.

El presente ensayo solamente provee un resultado analítico preliminar. Deberá utilizarse un método químico alternativo más específico a fin de obtener un resultado analítico confirmado.

Se estableció una cromatografía de gas/espectrometría de masa (GC/MS) como el método confirmatorio preferido por parte del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas (NIDA). Deberá aplicarse la consideración clínica y la opinión profesional a todo resultado de test de droga de abuso, especialmente cuando se indican resultados preliminares positivos.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

Los opiáceos como la heroína, la morfina y la codeína son derivados de la resina de la amapola del opio. La heroína se metaboliza rápidamente en morfina. De este modo, tanto la morfina como el glucurónido de morfina se podrían encontrar en la orina de una persona que solo haya consumido heroína. También el cuerpo cambia la codeína en morfina. Por ello, la presencia de la morfina (o el metabolito, glucurónido de morfina) en la orina indica el uso de heroína, morfina y/o codeína.

Los tests de monitoreo para drogas de abuso basados en la orina van desde simples tests de inmunoensayo hasta completos procedimientos analíticos. La velocidad y la sensibilidad de los inmunoensayos los han convertido en el método más aceptado para monitorear la orina para las drogas de abuso. Morfina Drug Check-1 strip se basa en el principio de las reacciones inmunoquímicas altamente específicas de antígenos y anticuerpos que se usan para el análisis de compuestos específicos en los líquidos biológicos. Morfina Drug Check-1 strip es un inmunoensayo rápido, visual, competitivo para la detección cualitativa de la Morfina en orina humana a una concentración de corte de 300 ng/ml.

PRINCIPIO DEL TEST.

Morfina Drug Check-1 strip es un inmunoensayo en el cual una droga químicamente marcada (droga conjugada) compite con la droga que puede estar presente en la orina por sitios de unión de anticuerpos limitados. La tira reactiva del test consiste en un soporte plástico conteniendo una tira de membrana que fue recubierta con droga conjugada en la banda del test.

Se coloca un parche de anticuerpo coloreado de anti-Morfina policlonal – conjugado oro coloidal en el extremo inferior de la membrana. En ausencia de droga en la orina, el  anticuerpo coloreado de anti-Morfina policlonal – conjugado oro coloidal se mueve junto con la solución de la muestra hacia arriba de la membrana en forma cromatográfica por la acción capilar a lo largo de la membrana hacia la zona de la droga conjugada inmovilizada sobre la zona de la banda del test y se adhiere a la droga conjugada formando una línea visible como los complejos con el anticuerpo. Por lo tanto, la formación de un precipitado visible sobre la zona del test ocurre cuando la orina del test es negativa para la droga.

Cuando hay presente droga en la orina, el antígeno metabolito / droga compite con la droga conjugada sobre la zona de la banda del test por los lugares de anticuerpos limitados. Cuando hay presente una cantidad adecuada de droga, llenará los lugares de unión de anticuerpos limitados. Esto evitará la adherencia del anticuerpo coloreado de anti-Morfina policlonal – conjugado oro coloidal  con la droga conjugada sobre la zona de la banda del test. Por lo tanto, la ausencia de la banda coloreada en la zona del test indica un resultado positivo.

También se agrega a la tira de membrana inmunocromatográfica una banda de referencia o de control con una reacción antígeno/anticuerpo diferente para indicar que el test se lleva a cabo en forma adecuada. Esta línea de control se debería ver siempre, independientemente de la presencia de la droga o metabolito. Esto significa que una orina negativa producirá dos bandas de color, y una orina positiva solamente brindará una banda.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS.

Cada kit de  Morfina Drug Check-1 strip  contiene:

1.       Instrucciones de uso.

- Tiras reactivas para el test: soporte plástico, conteniendo membrana y conjugado dorado coloide revestido con anticuerpo anti- Morfina-BSA : 20

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

-    Para uso de diagnóstico in vitro.

-    Solamente para uso profesional.

-    Las muestras de orina pueden estar potencialmente infectadas. Deberían establecerse métodos adecuados para el manipuleo y el descarte.

ALMACENAMIENTO.

Los reactivos contenidos en Morfina Drug Check-1 strip  se deberían almacenar a temperatura ambiente o refrigerados (4-30ºC).

#### RECOLECCIÓN Y MANIPULEO DE MUESTRAS

Morfina Drug Check-1 strip  está formulada para usar con muestras de orina.  Deberán usarse muestras frescas de orina y la orina no requiere de ninguna manipulación especial ni tratamiento previo. Las muestras de orina deberán recogerse de modo que se pueda realizar el test lo antes posible después de recoger las muestras, preferentemente durante el mismo día que se recogen.

Las muestras pueden ser refrigeradas a 2-8ºC durante 2 días o congeladas a –20ºC por períodos más prolongados. Aquellas muestras que fueron refrigeradas, deberán alcanzar la temperatura ambiente (15-30ºC) antes de ser probadas. Las muestras congeladas previamente deberán ser descongeladas y mezcladas fuertemente antes de realizar el test.

Nota: las muestras y todos los materiales que entran en contacto con ellas deberán ser manipulados y descartados como si estuviesen infectados y fueran capaces de transmitir infección. Evite su contacto con la piel.

PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO

- Permita que la muestra  y la tira de test rápido para Morfina alcancen temperatura ambiente antes de realizar el test.

- Retire la tira para el test de su envoltorio protector rompiéndolo a lo largo de la rajadura.

- Rotule la tira con el nombre del paciente o el número de control.

- Sostenga la tira en forma vertical y sumérjala en la muestra de orina hasta que se impregne con la misma y se observe que asciende por la tira. Coloque la tira en una superficie horizontal.

- Lea el resultado después de 3-5 minutos. No lea el resultado después de 8 minutos. Si se deja el test de Morfina Strip durante más de 8 minutos, podrá cambiar la intensidad de las líneas de color, o podrá aparecer una nueva línea que no estuvo presente al finalizar el tiempo de incubación. De este modo, es de suma importancia registrar los resultados de estos ensayos inmediatamente después del período de incubación de cinco minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Positivo: aparece solamente una línea de color en la parte superior de la tira reactiva (control).

Negativo: Además de la banda de control, también aparece una banda claramente distinguible en la zona de ensayo.

POSITIVO

NEGATIVO

No válido: Si no hay ninguna banda coloreada visible en forma clara en la zona de ensayo ni en la zona control, el test no es concluyente.  Se recomienda que en este caso se podrá repetir el test o bien se podrá obtener un espécimen fresco para ser probado 48 horas después.

Nota: Una línea muy suave en la zona de ensayo indica que la Morfina en la muestra está cerca o por debajo del nivel de corte para el test. A pesar de ello, en caso de observarse alguna línea en la zona de ensayo, la muestra es NEGATIVA.

CONTROL DE CALIDAD.

La buena práctica de laboratorio recomienda el uso de materiales de control para asegurar el desempeño correcto del conjunto. Las muestras para el control de calidad se pueden adquirir en fuentes comerciales. Al realizar el test de los controles positivo y negativo, deberá utilizar el mismo procedimiento de ensayo que con un espécimen de orina.

LIMITACIONES DE PROCEDIMIENTO.

- El ensayo está diseñado para usar solamente con orina humana.

- Un resultado positivo con cualquiera de los tests solamente indica la presencia de una droga / metabolito y no indica ni mide intoxicación.

- Existe una posibilidad de que otras sustancias y/o factores no detallados interfieran con el test y ocasionen resultados falsos, como ser errores técnicos

o de procedimiento. Remítase a ESPECIFICIDAD para ver listas de sustancias que producirán resultados positivos o que no interfieren con el

desempeño del test.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO.

SENSIBILIDAD.

Morfina Drug Check-1 strip  se utiliza para detectar Morfina en una concentración de corte de 300 ng/ml.

ESPECIFICIDAD.

Se probó la especificidad para Morfina Drug Check-1 strip  agregando varias drogas, metabolitos de drogas y demás compuestos que pueden estar presentes en la orina. Todos los compuestos se prepararon en orina humana normal sin droga.

Se vio que los siguientes compuestos estructuralmente relacionados producen resultados positivos cuando se los ensaya a niveles iguales o superiores a las concentraciones abajo detalladas.

| Compuesto | Concentración (ng/ml) |
| --- | --- |
| Codeína Etilmorfina Hidromorfina Meperidina Morfina-3-glucurónido | 300 300 400 30.000 490 |

Se vio que los siguientes compuestos no tienen una reacción cruzada al probarlos en concentraciones de hasta 100µ/ml.

| 4-Acetaminofenol Ácido acetilsalicílico Ampicilina Amitriptilina L-Ácido ascórbico (Vitamina C) Ester as-femetilo Cafeína Cloroquina ( + / - ) Clorfeniramina Dextrometorfano 4-Dimetilaminoantipirina ( + ) Epinefrina Bromfeniramina Clorfeniramina Guaifenesina Fenilpropanolamina Ácido (S)-6-metoxi-2-metil-2-naftalenacético | ( + / - ) Isoproterenol Imipramina Lidocaína Penicilina-G Quinidina 3-Hidroxitiramina Furosemida (+) Fenilpropanolamina Naloxone B-Feniletilamina Ranitidina Tiramina Eritromicina L-Fenilefrina Metilefrina Feniramina |
| --- | --- |

ELABORADOR: VEDALAB
Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau - CERISE - B.P. 181
61006 - ALENÇON - CEDEX - FRANCIA
IMPORTADOR Y ACONDICONADOR: IRAOLA Y CIA. S.A.
Viamonte 2146 Pisos 7º y 10º - Ciudad de Buenos Aires
Director Técnico: SUSANA E. INDABURU – Farmacéutica M.N. 11653

"Autorizado por A.N.M.A.T”  Certificado Nº  005532

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA SUGERIDA

1. Baselt, R.C. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, Davis, Biomedical Communication, 1982.

2. Urine testing for Drugs of Abuse, National Institute on

Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.

3. Fed. Register, Department of Health and Human Services,

Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs, 53, 69, 11970-11979, 1988.

4. McBay, A.J.Clin. Chem. 33, 33B-40B, 1987.

5. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Gilman, A.G.

Goodman, L.S. and Gilman A. Eds. MacMillan Publishing,

Nueva York, N.Y. 1980

----------------------------------------------